|  | INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL SÉRIE UNI-ILE ¦ 100 MM |
| --- | --- |

| MANÔMETRO INDUSTRIAL COM TUBO BOURDON | MODELO UNI-ILE-V-100 |
| --- | --- |

Mostrador de 100 mm para medição de pressão, vácuo e pressão composta

| Imagem ilustrativa | ROBUSTEZ E FLEXIBILIDADE Instrumento analógico para aplicações industriais, com caixa em aço inox e elemento sensor em latão. Configurável para diferentes escalas, unidades e classes de precisão. MOSTRADOR 100 mm de diâmetro CONEXÃO 1/2" BSP macho, inferior vertical reta ANEL Lacrado ou baioneta ENCHIMENTO Com ou sem líquido |
| --- | --- |

CONFIGURAÇÃO E MATERIAIS

| Princípio de medição | Manômetro analógico com tubo Bourdon |
| --- | --- |
| Caixa e anel | Aço inox AISI 304 |
| Mecanismo e Bourdon | Latão e ligas de cobre |
| Conexão ao processo | Latão, 1/2" BSP macho, saída inferior vertical reta |
| Visor e mostrador | Visor plano em policarbonato; mostrador de alumínio com fundo branco |
| Ponteiro e soldagem | Ponteiro de alumínio balanceado, sem ajuste; solda de estanho no Bourdon em latão |
| Tipo de fechamento | Lacrado ou anel baioneta. A versão baioneta permite abertura e manutenção do equipamento |
| Líquido de enchimento | Fornecimento com ou sem líquido. Quando preenchido, glicerina bidestilada como padrão; outros líquidos sob consulta |

FAIXAS, UNIDADES E DESEMPENHO

| Manômetro | Faixas de 0 até 1.000 bar |
| --- | --- |
| Vacuômetro | Faixas de -1 até 0 bar |
| Manovacuômetro | Faixas de -1 até 4 bar |
| Configuração das escalas | Faixas configuráveis dentro dos limites indicados; escalas específicas sob consulta |
| Unidades disponíveis | bar, kgf/cm², psi, mca, mbar, kPa, mmHg, ton, mmca e MPa. Demais unidades sob consulta |
| Classes de precisão | A (1,6%), A1 (1%) ou B (3/2/3)% |
| Norma de referência | ABNT NBR 14105-1 |

LIMITES DE TEMPERATURA

| AMBIENTE -20 a +60 °C | FLUIDO DO PROCESSO -20 a +60 °C | ARMAZENAMENTO -40 a +70 °C |
| --- | --- | --- |

Nota técnica  A seleção final de escala, unidade, precisão, fechamento e enchimento deve ser confirmada no pedido.